## Sheet1
泰州市特殊教育学校 医疗器材体外除颤仪(AED)项目采购 询价单
采购人发出询价日期 |  | 2021-10-11 |  |  | 供应商报价日期
采购人全称(公章) |  | 泰州市特殊教育学校 |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 江苏省泰州市海陵区京泰路88号 |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 侯老师 |  |  | 联系人、联系电话
序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 是否响应所有要求 | 报价 | 质保期 | 供货期
1 | 体外除颤器(AED) （含立柜箱体、安装、使用培训） | 产品技术指标要求 1.1物理规格/性能 1.1.1设备整机重量≤2.0 Kg（含电池和电极片）。 1.1.2抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.2 m跌落冲击。（提供检测报告） 1.1.3防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。 1.1.4工作温度范围至少满足 0ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。 1.1.5 设备本身无USB等外插入式接口，确保整机的密封性。 1.2除颤性能 ▲1.2.1采用低能量双相波技术，支持成人以及小儿除颤模式，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 ▲1.2.2输出能量：在设备支持的动态能量调节范围内，成人最大输出能量≤200J，有效降低对心肌细胞的损伤。（提供检测报告） 1.2.3开始分析到设备可选择的最大能量电击准备完成的时间<8秒。（提供证明材料） 1.3屏幕/操作 1.3.1机器提供显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。（提供证明材料） 1.3.2屏幕可视角不低于140度，操作屏幕清晰可视。（提供证明材料） ▲1.3.3设备屏幕支持显示ECG波形，CPR按压模式及剩余按压次数提示。（提供证明材料） 1.3.4设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应强光环境下使用。（提供证明材料）。 1.3.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求。（提供证明材料） 1.3.6支持成人和小儿两种除颤模式。（提供证明材料） 1.3.7设备可根据环境噪声自动调节音量，最大音量≥80dB。 1.4数据传输和存储 ▲1.4.1数据传输：主机设备支持内置无线数据传输功能，支持蓝牙、WiFi、4G及5G无线传输，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台。（提供证明材料） 1.4.2存储容量：设备可存储不少于2000份自检报告。（提供证明材料） 1.4.3具备录音功能，可保存至少70分钟抢救现场录音。（提供证明材料） 1.4.4数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、等。（提供证明材料） 1.5设备维护与自检 1.5.1设备具有用户自检和设备自检功能。（提供证明材料） 1.5.2 支持每日、每周、每月设备自检和开机自检。（提供证明材料） ▲1.5.3提供设备状态指示图标：采用图形显示不同自检状态结果，红绿色盲亦可准确判断。（提供证明材料） 1.6 AED智能管理系统 1.6.1系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。（提供证明文件） 1.6.2监控功能：支持对所安装的AED进行全方面监控包括（自检、定位、报警、预警、电子围栏）。（提供证明文件） 1.6.3系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送手机短信到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。（提供证明文件） 1.6.4物联网系统信息安全性：须提供信息系统安全等级保护备案证明及信息安全等级保护评测结果通知书。（提供证明文件） 1.7除颤电极片 1.7.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。（提供证明材料） 1.7.2提供长效电极片有效期：≧2年。 1.7.3具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。（提供证明材料） 1.7.4可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择识别对应的除颤能量。 1.8电池 1.8.1 在室温温度环境下，电池待机寿命≧5年。（提供证明材料） 1.8.2 室温环境下，设备进入WiFi/ 蜂窝移动网络配置状态后，仍可支持最大能量除颤≧200次。（提供证明材料） 1.8.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少10次最大能量除颤充放电。（提供证明材料） 1.8.4不可电击心律进行分析和心肺复苏引导的时间≥12小时。（提供证明材料）注：标▲为重要参数，不满足的做扣分处理。 | 1 | 台
备注 |  |  |  |  | 总报价：人民币
报价截止日期 |  | 2021年 10月 18日
以上为采购人填写 |  |  |  |  | 以上为供货商填写
备注：
1、请在询价单虚线右方填写响应采购人服务、货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章（报价单打印必须完整）。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括企业法人营业执照等），复印件加盖单位公章。 3、以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章。于2021年10月18日下午2：30-4：30送至泰州市海陵区京泰路88号（总务处）。联系人：侯老师 18168163839。 4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、供货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。 5、若对询价过程有异议，请在三天内以电话或书面形式向采购单位监察处反映。联系电话：18168163839。
感谢您对我校工作的支持！